医用防褥疮气垫参数

1.主机流量≥4升/分。

2.波动交替时间≤12分钟

3.压力调整范围：最小值55mmHg，最大值80mmHg。

4.主机面板体重(Kg)调整数标示，可以更加快速有效操作

5.主机静音：≤40分贝

6. 可调式挂钩。

7.最大载重≥140KG。

8.具备CPR快速泄气功能：拉带式CPR可单手操作。

9.具备头枕功能：头部3管不交替。

10.床罩为全覆拉链式，材质Nylon/PU，可完全拆卸及清洗。

11.床垫尺寸≥190*80*10.2cm(充气后长*宽*高).

12.单管可单独更换、维修、清洗方便。

13.波动交替方式：三管交替或两管波动。

14. 整机保修≥5年